娄底职业技术学院

临床教学基地（宁乡市中医医院）中医护理实训室建设项目
采

购

需

求

护理学院
2026年05月

娄底职业技术学院

临床教学基地（宁乡市中医医院）中医护理实训室建设采购项目

采购需求

一、项目概述：该项目为临床教学基地（宁乡市中医医院）中医护理实训室建设采购项目，包括妇科检查模型、静脉回血手臂、成人窒息模型、病人监护仪、心肺复苏模型等，具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：9.382万元
三、采购方式：询价采购
四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。
3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。
五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2026年1月后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求
中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期3年内，学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，24小时内解决到位。
报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、型号和规格。
六、设备采购清单

详见附件一
七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后30个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：宁乡市中医医院和湘乡中医医院指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。
八、付款方式

1、本项目设履约保证4000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后三个月内一次性付清。

护理学院
2026年05月26日

附件一

临床教学基地（宁乡市中医医院）中医护理实训室建设

项目明细表

	序号
	品名
	型号规格
	品牌
	产地
	数量
	单价控价（元）
	控价合计（元）
	单价报价（元）
	总报合计（元）
	备注

	
	婴儿模型
	1.模拟足月新生儿或 1-3月龄婴儿。

2.身长：50cm-55cm。
3.高级PVC、硅橡胶或医用硅胶，质感柔软，接近真人皮肤，环保无毒。全身主要关节（肩、肘、髋、膝、颈）可灵活活动，能摆出洗澡、穿衣、抚触所需的各种姿势。五官清晰，有脐带残端。

4.全身防水：可浸泡在温水（约40°C）中进行沐浴实操。触感柔软，适合练习抚触按摩。头部有柔软、可轻微按压的前囟门模拟结构。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东
上海
	4
	500
	2000
	
	
	

	
	婴儿床
	1.由婴儿盆、婴儿盆护栏、婴儿盆底座、倾斜开关、升降系统、底盘护罩、脚轮组成。

2.用于新生儿护理，休憩，睡眠。

3.能整体升降、前后倾斜。

4.为婴儿车优质工程塑料ABS及PP材料经高温一次注塑和吹塑成型。高强度透明婴儿盆。铝合金立柱。内盆≥5cm厚柔软舒适透气床垫。气控升降装置调节高度和倾斜。底盘护罩凹槽设计可临时摆放洗浴用品。
	佳护、

国林医疗、
乐康医疗
	丹阳

长沙

曲阜
	2
	750
	1500
	
	
	

	
	婴儿体重称
	称量范围：50g-20kg，显示屏：LCD液晶显示屏，面板材质：食品级PP材质，机身材质：ABS塑料。
	林森、

苏宏、

花潮高科
	中山

江苏
合肥
	1
	300
	300
	
	
	

	
	儿童身高体重称
	称重约100kg，分度值：0.5kg，身长测量范围70-190cm，身长分度值：0.5cm，显示屏：LCD液晶显示屏。
	林森、

苏宏、

花潮高科
	中山

江苏
合肥
	2
	320
	640
	
	
	

	
	妇科检查床
	1.规格：1200×580×750（mm）左右
2.功能：手提式，操作灵活自如，可灵活调节患者背部体位。背部倾斜0-80°，承载重量≥250kg。床架后两脚配两点滴架插孔。中间位有抓手柄，抓手柄可前后调位。前后连接处配有大脚架，大脚架可上下和旋转调节。臀板中间配有污物漏斗。

3.材质：床面约为1.0mm不锈钢板折弯成型。床架四立柱为直径32*1.2mm左右不锈钢圆管弯形焊接成型。床底直径25*1.0mm左右不锈钢圆管，加强管上焊有承物板。
	国林医疗、
途源、

华健
	长沙

长沙

长沙
	1
	1300
	1300
	
	
	

	
	妇科检查模型
	1.模型为成年女性下腹部及盆会阴部，解剖标志明显，取膀胱截石位。
2.可模拟阴道、宫颈分泌物，可刮片提取，练习取样过程。
3.在提取过程可观察宫颈病变特点，进行相应诊断。
4.选择四种宫颈病变模型，可更换诊断。
5.可行三合诊、双合诊检查。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东
上海
	1
	7800
	7800
	
	
	

	
	四步触诊训练模型
	1.模型为孕妇躯干，形态逼真，高分子环保材料制成，肤质仿真度高。                 

2.用于四步触诊，骨盆外测量，胎心监护和乳房护理等多种练习。

3.四步触诊法：子宫内的大小可调节，使胎儿和母亲模拟更为逼真。

4.通过充气气囊，可将适量的气体注入羊膜内，模拟不同的孕周。                                                                                                                                            

5.胎心监护：胎心音频率可调节，胎心频率范围60-200次/分，胎心音可内放、外放，音量大小可调节。                                                                  

6.电子盒内置，便于考核训练。

7.可进行乳房护理练习。                                                                                                                                 

8.精确的骨架结构，骨盆测量如同真人，可行骨盆外测量。

9.模型有真实的会阴、阴道、肛门，可进行双合诊、三合诊练习，可触及宫颈进行指检，外阴可进行消毒、冲洗练习。

10.外皮可更换。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东
上海
	1
	7500
	7500
	
	
	

	
	新生儿模型
	1.长35-40cm，肩宽约10cm，可顺利通过标准示教骨盆的入口、中骨盆及出口平面。

2.颅骨矢状缝、前囟、后囟、颞囟等骨缝和囟门标志清晰、可触摸；颈部可活动，可进行胎头俯屈和仰伸的演示；有可触摸的肩部、背部和臀部轮廓；四肢可交叉放于胸腹部。
3.高强度、有弹性的PVC或硅胶，模拟胎儿的柔软度与可塑性。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东
上海
	2
	600
	1200
	
	
	

	
	婴儿心肺复苏模拟人
	1.模型为婴儿整体人，仿真度高，解剖标志明显，四肢关节灵活，高分子环保材质。
2.心肺复苏术，执行标准为《2020年美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》或2020年之后的指南。

3.头可后仰，可练习气管插管术。
4.可练习胫骨骨髓穿刺，正确穿刺落空感明显，并可抽出模拟骨髓。
5.婴儿手臂、腿部均有丰富的静脉网，包括贵要静脉、头静脉、手背静脉、大、小隐静脉、足背静脉等，可进行静脉注射、输液等练习。可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血。
6.可触及肱动脉搏动。
7.可练习多项基本护理操作，口腔护理、呼吸道异物清除、婴儿吸痰、婴儿吸氧等多项护理操作。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东
上海
	2
	3600
	7200
	
	
	

	
	护理车
	1.尺寸：950×450×900mm左右。
2.材质：整车约为1.0mm厚不锈钢管及不锈钢板制作。
3.结构：不锈钢护理车左侧为三层器械台面，每层台面三面围栏，右侧为防水帆布污物袋，污物袋带盖。
4.脚轮：脚轮防滑静音轮，方便灵活，对角装刹车，刹车稳定。
	国林医疗、
途源、

华健
	长沙

长沙

长沙
	1
	900
	900
	
	
	

	
	静脉回血手臂
	1.成人右手臂，含8条模拟血管，有完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等，仿真度高。

2.静脉注射训练：支持多种类型穿刺针的使用，穿刺时有明显的落空感，穿刺准确后可见回血，适合进行输液等操作练习。

3.肌内注射训练：可针对三角肌部位进行。

4.皮下注射训练：可针对三角肌下缘部位进行。

5.手臂皮肤和血管均可更换，便于反复练习。

6.配备电动循环系统。
6.1静脉强度可通过1-9档调节，液晶显示屏幕可显示脉搏频率、脉搏强度等重要信息。

6.2血液循环装置内置压力传感器，具备自动调节血压功能，便于穿刺回血与输液操作。

6.3配有提拉式手柄，便于取用和移动血液循环模拟器。
6.4内置大容量长续航电池，无需外接电源可使用，连续工作时间不少于12小时。

6.5配备大容量储血盒，注液一次后即可进行自动血液循环，无需频繁更换血液或使用注射器抽吸。

6.6开关为波段旋转设计，旋转时伴有声音提示，操作简便快捷。

6.7具备自动断电节能功能，可延长使用时间。

6.8设有防溢水口，可与输液袋连接，静脉输液时防止储血盒液体溢出，支持血液回收。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东
上海
	1
	6000
	6000
	
	
	

	
	皮内注射手臂
	1. 由成人左前臂和皮内注射块组成，为皮内注射标准的操作体位（紧握拳头）。
2. 皮内注射块约40个注射点，皮内注射时可处出现真实皮丘，每个点均可注入真实液体，抽出液体后可反复进行练习。

3. 注射块更换方便。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东
上海
	1
	2400
	2400
	
	
	

	
	成人窒息模型
	1.模型为成年男性上半身，可触及肋骨、胸骨、剑突，便于操作定位。
2.配备不同形状、大小、的异物，可模拟不同程度的呼吸道异物阻塞。
3.可练习Heimlick （海姆立克）手法、手指排除异物法和呼吸道异物钳取法。
4.可练习背部拍击法取出异物，按压胸部取出异物等。
5.可练习站立位以及卧位的排除异物法。
6.可进行心肺复苏按压练习。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东
上海
	1
	4500
	4500
	
	
	

	
	海姆立克马甲
	1.由海姆立克操作外套、模拟气囊、模拟异物组成。

2.能模拟成人异物阻塞，通过海姆立克操作可将异物取出。
3.可穿戴在SP身上，也可以穿戴在模拟人身上。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东
上海
	1
	3100
	3100
	
	
	

	
	急救软垫
	tpe材质，尺寸183*80cm左右。
	捷康、

派普、
驰元
	张家港

浙江
济南
	2
	50
	100
	
	
	

	
	病人监护仪
	1.一体式监护仪,具有配件收纳箱（非外接）。
2.≥10英寸彩色液晶显示屏，屏幕亮度自动调节，可用按钮、旋钮进行操作，支持选配触摸屏。
3.监测参数包括心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温。
4.具备3导、5导、6导心电导联切换功能，具有扩展、监护、手术模式。
5.心率测量范围：成人10bpm～300bpm。儿童和新生儿10bpm～350bpm。
6.具有ECG Cabrera界面，导联根据心脏前壁、侧壁和下壁分类排序，能显示-aVR导联，便于心肌缺血或心律失常的起源定位。

7.无创血压具有手动、周期、快速、序列、整点测量方式。
8.具备24小时血压动态分析（提供折线图与白天和夜间的最值、平均值分析）。
9.可监测灌注指数PI，反应末梢循环的功能状态。
10.呼吸率及呼吸波形可通过血氧探头（脉搏波技术）监测，适用更多人群。
11.具有报警集中设置功能，图形化报警显示。
12.具备≥1600小时长趋势图表存储与回顾功能，≥2400组NIBP测量结果存储，≥3000个参数报警事件以及事件发生时刻相关的参数波形。
13.具备≥72小时全息波形存储与回顾功能。
14.具备EWS早期预警评分、GCS昏迷指数评分。
15.标配锂电池工作时间≥4小时。
16.具有有线、无线等联网功能，与中央监护系统或医院信息系统联网。
17.它床观察可支持15台以上床边机。
18.支持升级物联网功能，通过物联网平台查看设备的定位、运行状态、故障分析、使用时长和效益分析，并生成可视化统计图、效益分析图、设备信息管理/设备保养记录、设备异常PDF报告。
	宝莱特、

科曼、
迈瑞
	深圳

深圳

深圳
	1
	7000
	7000
	
	
	

	
	治疗车
	1.尺寸：650×420×800mm左右。
2.材质：整车优质材质约为1.0mm厚不锈钢管及不锈钢板制作。
3.结构：不锈钢治疗车分上下两层，面板由大型油压机一次性冲压成型成凹面。上下两层均带约70mm高的三面围栏，可防止物品滑落，配不锈钢抽屉2个，下层配2个垃圾桶。
4.脚轮：脚轮防滑静音轮，方便灵活，对角装刹车，刹车稳定，静音耐磨。
	国林医疗、
途源、

华健
	长沙

长沙

长沙
	2
	450
	900
	
	
	

	
	按压板
	1.能够使病人在CPR整个抢救过程中始终保持气道打开的位置。

2.针对颈椎损伤病人，在CPR过程中避免因气道开放，造成颈椎的二次损伤。
3.尺寸54*42*2cm左右，由高密度聚乙烯塑料制成，表面坚固，一段凹形能保持病人的头部后仰。
	振育科教、
谊康、

百舟、
	浙江
上海

江苏
	2
	180
	360
	
	
	

	
	简易呼吸器
	主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，有弹性呼吸囊、呼吸阀面罩、口咽通气道。
	康安泰、
孚合、

华越
	江苏

江苏

江苏

	2
	120
	240
	
	
	

	
	急救包
	红色硬包，内含22组件急救用品。包括：医用口罩、医用手套、碘伏棉签、酒精棉片、生理盐水、弹性绷带、纱布块、创口贴、大创口贴、医用胶布、医用棉签、止血带、塑料镊子、小剪刀、别针、合格证、急救手册、酒精喷雾、急救口哨、三角巾、碘伏消毒液、医用绷带。
	海氏海诺、
蓝洛、
铭康
	青岛
常州

献县
	2
	450
	900
	
	
	

	
	呼吸气囊
	中号，蓝色，便于放置。
	康安泰、
孚合、

华越
	江苏

江苏

江苏
	2
	25
	50
	
	
	

	
	担架
	1.结构：X型交叉支架，中间铰链连接，可对折。

2.展开尺寸：长185cm-195cm，宽45cm-55cm。

3.骨架/支架：高强度氧化铝合金管。表面氧化处理，防锈耐用。

4.担架面：高强度牛津布或PVC涂塑帆布，两端缝合在铝合金杆上。

5.承重能力：≥120公斤。

6.自重：5.5kg-7.5kg。

7.固定系统：配备2-3条尼龙搭扣式安全带（位于胸部、腹部、腿部位置），用于固定伤员。

8.手柄：两端共有4个固定式塑料或橡胶手柄，防滑。
	远燕、

国林医疗、
捷康
	江苏

长沙

张家港
	1
	320
	320
	
	
	

	
	多功能治疗床
	1.外形尺寸：2100×960×500mm左右。带轮、铝合金护栏、床垫约8公分。
2.背部倾斜度约0-75°，腿部倾斜度约0-40°，静态负载约250kg。
3.床框：40*60*1.2mm左右厚优质冷轧方管，床脚50*50*1.2mm左右厚优质冷拉方形管制作，焊接牢固、厚重结实，保证床体的承载能力≥250kg。
4.床板：厚度约为1.2mm优质冷轧钢板，床面带多孔设计，每块床板无拼缝、无包边、硬度高、易清洁。
5.床板连接件：约为3mm厚全钢件连接。

6.摇杆：两组摇杆，能灵活控制背部和腿部升降，摇杆螺母精加工材料，具有双向过载保护功能，螺管为3.0mm厚无缝钢管承接。
7.喷塑工艺：床体金属表面电泳底漆+静电粉末双重涂层喷涂，表面经酸洗防锈等处理，金属管材内壁及表面电泳环氧树脂保护膜，外表面喷涂静电粉末，床体内外防锈。涂料为绿色环保产品。
8.护栏：六档铝合金护折叠式护栏，尺寸：1470*370mm左右，铝合金异型管，上下支架钢塑结构，带锁件及防夹手功能。
9.床头床尾板：无毒级ABS材料一次注塑成形，挂钩式固定结构，带锁定装置，锁定安全方便拆卸，床尾部带ABS材质病人标识卡插座。
10.床脚：床脚带5寸左右静音脚轮，分控独立刹车装置，脚轮为万向脚轮，轮面耐磨材料，内置自润滑轴承。
11.焊接：床体框架等焊接部位焊接精度高。
12.配置：床体两边配备前后左右至少4个输液架插孔和4个引流袋挂钩，输液架插孔为0.9mm无缝管精拉成型，结实牢固不易损坏。
13.床垫：双摇床垫，与病床配套，厚度≥80mm厚，≥20mm厚椰棕+60mm厚高密度海绵，外加防水耐磨面料，两侧有透气孔。
	国林医疗、
途源、

华健
	长沙

长沙

长沙
	2
	3000
	6000
	
	
	

	
	胰岛素注射模块
	1.模块设计精巧，可穿戴于上臂、腹部、后背、大腿、臀部等部位。
2.可以允许使用不同规格的注射器穿刺，设有安全防护设置，防止注射练习时被扎伤。
3.进行胰岛素皮下注射，可注入、排出真实液体。
4.设有安全防护设置，防止练习时被扎伤。
5.可反复进行练习。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东
上海
	4
	300
	1200
	
	
	

	
	造口护理模型
	1.结肠造瘘口和回肠造瘘口精确、逼真。

2.结肠造瘘口能够进行术后造瘘口的扩大练习，造瘘口冲洗练习，安装护理粪袋和灌肠练习。
3.粘稠的人造粪便可以用水稀释，并可以反复练习。

4.造瘘口柔软材质制成，可达到最为真实的触感。
5.回肠造瘘口可进行管饲练习。
6.配有底座便于固定模型和摆放各种体位。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东

上海
	1
	4800
	4800
	
	
	

	
	T管引流护理模型
	1.模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实。
2.练习插管成功后与周围皮肤的缝合固定。
3.可进行胸部引流管放置，换药，及引流管的拔管操作。
4.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单等。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东

上海
	1
	5000
	5000
	
	
	

	
	膀胱冲洗模型
	1.模型为常规导尿操作体位，男性阴茎形象逼真手感真实。
2.成人男性尿道全长16-22cm，具有真实的三个狭窄两个弯曲。
3.导尿术：操作时与真实环境一样会遇到阻力，如果操作手法不正确，则插管困难，当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出。
4.可进行留置尿管练习。
5.可进行膀胱冲洗。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东

上海
	1
	3200
	3200
	
	
	

	
	耳穴模型
	采用PVC制成，标出了相对应的人体内脏和躯干在耳廓上的针穴位置，附穴位使用手册。

尺寸：17.5cm*9.5cm左右
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东

上海
	1
	120
	120
	
	
	

	
	电子天平
	数显，称重200g左右,精度0.01g。
	马头牌、
力辰、

浩展
	上海

上海

浙江


	1
	400
	400
	
	
	

	
	心肺复苏模型
	1.成年男性上半身躯干模型，由高分子材料制成，环保无污染。解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。
2.模型头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。
3.具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。
4.身体皮肤厚度≥4mm，皮实耐操作，不易撕裂，硅胶材质。
5.瞳孔示教： 一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。
6.可触及颈动脉搏动。
7.心肺复苏执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》或2020年以后的指南。可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道。
8.训练模式下，电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、吹气时间、吹气正确、吹气错误等数据统计。
9.按压深度和潮气量有灯条显示，3种不同颜色分别表示过小、正确、过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置，吹气过大气体进胃时有指示灯提示，所有操作都有语音提示。
10.考核模式下，按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、多按、少按、吹气时间、吹气正确、吹气错误、多吹、少吹等数据统计。按压深度和潮气量由3种不同颜色的灯条显示过小、正确、过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示。
11.配有CPR专用操作软垫。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东
上海
	1
	6000
	6000
	
	
	

	
	骨盆模型
	1.模型为成人女性骨盆，真实尺寸大小，解剖结构精确。
2.包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、坐骨结节、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联合及第4、5腰椎等结构组成。
3.可显示骨盆腔的三个平面：骨盆入口平面、中骨盆平面、骨盆出口平面。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东

上海
	1
	700
	700
	
	
	

	
	新生儿复苏喉镜
	1.喉镜柄：高亮度LED，光色白亮，光斑集中。能自动接通电路，当窥视片插人患者的口腔中压住舌部后，光束集中照射于咽喉部位，灯光均匀、明亮。防滑设计，开关为侧面滑动或尾部按钮式，避免误触。卡扣为金属制，确保长期使用不滑牙、不断裂。

2.喉镜片：整体冲压成型的全304不锈钢，边缘光滑无毛刺。在叶片根部有清晰的永久性型号标识（“1”、“0”“00”）。
	康安泰、

斯美特、
金钟
	江苏

江苏

江苏
	2
	450
	900
	
	
	

	
	简易呼吸器

（新生儿复苏囊）
	产品由弹性呼吸球、进气阀活瓣、面罩、进呼吸阀阀体、面罩接头、储气袋、安全阀、氧气连接管、口咽通气道、开口器、呼吸阀活瓣组成。
	康安泰、
孚合、

华越
	江苏

江苏

江苏
	2
	260
	520
	
	
	

	
	骨盆测量器
	产品材质：不锈钢材质。

适用范围：适用于测量骨盆外部直径。
	远燕、

康安泰、

金钟
	江苏

江苏

上海
	1
	350
	350
	
	
	

	
	乳房教学模型
	尺寸约12*12.5cm,全棉针织假胸部，手工纺真，直观展示，手感柔软，无害材质。
	易美、
柒柒、
诺博威
	浙江

山东
广东
	2
	65
	130
	
	
	

	
	外科缝合手臂、腿模型
	1.模型为成年人手臂及下肢，形态逼真，触感真实。
2.行外科切开、缝合、打结、包扎、拆线等基本技能训练。
3.皮肤分层明显，切开皮肤以后可暴露肌肉组织。
4.缝合后痕迹不明显。
5.可反复进行练习。
6.模型提供手术切口，还可自行在其他部位切开进行缝合练习。
7.行外科切开、缝合、打结、包扎、拆线等基本技能训练。
8.皮肤分层明显，切开皮肤以后可暴露肌肉组织。
9.缝合后痕迹不明显。
10.可反复进行练习。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东
上海
	1
	4600
	4600
	
	
	

	
	外科清创缝合模块
	1.模块为人体组织的三层结构：皮肤、脂肪、肌肉。

2.可进行张力缝合：间断垂直褥式缝合、间断水平褥式缝合。

3.也可进行无张力缝合。

4.可以反复练习。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东
上海
	6
	240
	1440
	
	
	

	
	子宫模型
	1.自然大的模型，并沿前划分成2件，显示了女性生殖系统中最重要的疾病。子宫肌瘤肿瘤（壁间，浆膜，粘膜下及阔韧带肌瘤）都显示在适当的位置。 

2.同时显示子宫内膜癌和子宫颈癌。 

3.附加疾病包括子宫，输卵管炎，子宫内膜异位症和念珠菌性阴道炎息肉。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东
上海
	1
	750
	750
	
	
	

	
	高级女性盆腔剖面模型
	1.根据女性内外生殖器的解剖原理设计。

2.用于演示如何放入女性避孕装置以及阴道栓剂等。
	圣医智教、

贝斯特、
康堰
	北京

广东
上海
	1
	1500
	1500
	
	
	

	合计
	9.3820
万元
	
	
	


附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□
                          公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:

(根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》投标人的基本资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以上面承诺方式递交。


