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娄底职业技术学院

物理因子治疗室建设项目

采购需求

一、项目概述：该项目为物理因子治疗室建设项目，包括超声波治疗仪、神经肌肉电刺激仪、经皮神经电刺激仪等，具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：99800元
三、采购方式：询价采购
四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。
3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。
五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2025年7月后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求
中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期1年内，学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，24小时内解决到位。
报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、型号、产地和规格。
六、设备采购清单

详见附件一
七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后45个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。
八、付款方式

1、本项目设履约保证0.4万元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后三个月内一次性付清。

临床医学院
2026年7月17日

附件一

物理因子治疗室建设项目明细表

	序号
	品名
	型号规格
	品牌
	产地
	数量
	单价控价

（元）
	控价合计

（元）
	单价报价

（元）
	总报合计

（元）
	备注

	1
	超声波治疗仪
	1.便携式机型，彩色液晶显示屏操作；
2.仪器配有一个手持移动式探头；
3.功率：80VA；
4.额定输出功率：5W±20%；
5.额定输出有效声强：≤3.0W/cm²；
6.波束类型：准直型；
7.波束不均匀系数：≤8；
8.占空比：0～90%可调，步进为10%；
9.治疗时间：0分钟～30分钟；
10.输出模式：多档脉冲模式和至少1档连续模式；  
11.治疗头有效辐射面积：1MHz治疗头为2.5cm²±20%；
12.电源参数: 电源电压：AC 220V±10％；电源频率：50Hz±2％；
	1.好博
2.翔宇
3.普罗
	1.苏州
2.河南
3.深圳
	2
	8500
	17000
	
	
	

	2
	经皮
神经电刺激仪
	1.有人机交互系统，界面采用7寸大屏幕彩色液晶显示，中文菜单，操作更方便，并附有电子说明书；
2.动态实时显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等各种治疗数据；
3.可以快速的选择参数及操作；4.输出通道：三组输出；
 输出波形刺激仪输出波形为双向不对称方波；
脉冲宽度：刺激仪输出脉冲宽度为20us～500us，允差为±20%
5.脉冲频率：刺激仪输出脉冲频率在：2Hz～160Hz范围连续可调；允差为±10%
6.输出电流：刺激仪各组独立输出，在1KΩ负载阻抗时，每组输出电流的峰值Ip从0mA～100mA连续可调；最大输出值允差±30%
7.时间设置：定时装置为5min～30min分档可调；允差±5%
	1.千里倍益康
2.翔宇
3.华贝康
	1.四川
2.河南
3.南京
	2
	7200
	14400
	
	
	

	3
	神经肌肉电刺激仪
	1.输入功率：40VA；
2.使用电源：220V，50Hz；
3.、彩色触摸屏加旋转编码器操作；
4.双通道台面款：具有2组电疗输出，独立可控；
5.时间设定范围：1-99min，步长为1min，允差±2%；
6.定时提醒：定时时间到后有声音提示功能；
7.电疗输出参数：
(1)输出波形：双向对称方波、双向不对称方波；
(2)输出强度：各输出通道独立控制；
(3)输出电流：最大输出电流有效值应不大于50mA；
(4)脉冲能量：负载为500Ω时，皮肤电极单个脉冲最大输出的能量应不超过300mJ；
(5)电源中断再恢复时无输出；
(6)开路测量时，输出电压峰值应不大于500V；
(9)脉冲周期：0.005s-2s，允差±10%；
(7)脉冲重复频率为0.5Hz-200Hz，允差±10%；
7.设备可进行通断调制
8.开路测量时，输出电压峰值应不大于500V；
9.主界面：具有通道状态显示功能；
10.安全保护：具有警告提醒（开路、短路、设备异常）。
	1.好博
2.翔宇
3.华贝康
	1.苏州
2.河南
3.南京
	2
	6500
	13000
	
	
	

	4
	中频干扰电治疗疗仪
	1台面结构，彩色触摸屏幕操控。
2、输入功率400VA。
3、具有一路通道，可接至少3组吸附电疗输出，3组常规电疗输出。
4、吸附电极有大、中、小三种不同的配置。
5、输出电流：≤80mA。
6、工作频率：1000Hz~11000Hz，允差±10%。
7、调制频率：0～150Hz。
8、调制方式：连续调制、间歇调制。

9、差频频率：1～199Hz，允差±10％或1Hz。
10、七种动态节律可选：4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、10秒。
11、脉冲宽度：脉冲信号宽度为30μs~330μs。
12、治疗时间：1~60min可调。
13、安全保护：开路提示、短路提示、过流提示。
14、具有吸附开关功能，吸附电极治疗结束后具有保持功能
15、输出强度：0~99档连续可调。
16、负压吸引具有5种节拍式吸引模式，具有负压校准功能
17、具有处方功能及自定义处方。
	1.好博
2.翔宇
3.华贝康
	1.苏州
2.河南
3.南京
	2
	26800
	53600
	
	
	

	5
	PT训练床
	结构型式：床面、床架、垫子
材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面
参考规格(cm)：190×121×52
参考床面尺寸(长×宽)cm：190×121
参考质量：53.0kg
额定载荷：≥135.0kg
	1.好博
2.翔宇
3.迪普
	1.苏州
2.河南
3.常州
	1
	1800
	1800
	
	
	

	合计（元）
	
	
	
	
	
	
	99800
	
	
	


附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□
                          公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:

(根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》投标人的基本资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以上面承诺方式递交。


